附件：

| 序号 | 品名 | 配置及参数要求 | 计量单位 | 价格元 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 一、主要功能： ★1．功率400W，按钮调节，功率数字显示； ★2．产品适用于手术中对组织的切割和凝血，具有4种切割模式（其中有低电压切割模式适用于腹腔镜手术），3种单极凝血模式，1种双极电凝模式（具有自动凝血功能 ）； 3．具有开机自检功能，自检过程中，一旦发现系统内部或附件有异常，将不会发出OK信号并停止输出。 4．安全的病人控制系统（PCS），对电极板实施持续监控，绝对确保术中病人安全。 5．智能监视系统：在微电脑控制下，随作用组织的阻抗的变化，能自动调节输出能量，从而过到最理想的手术效果。 6．设备满足手术室无菌环境下使用要求。 二、技术参数： 1、四种单极电切方式： ① 单极电切1（纯切）：最大功率400W，峰值电压2300V； ② 单极电切2（混切）：最大功率300W，峰值电压2500V； ③ 单极电切3（混切）：最大功率200W，峰值电压2700V； ★④ 内窥镜模式电切（ENDO）：最大功率100W，峰值电压2800V； 2、具备三种单极电凝方式： ① 接触式电凝：最大功率250W，峰值电压3200V； ② 单极凝血（凝切）：最大功率120W，峰值电压3900V； ③ 喷射式电凝：最大功率120W，峰值电压9000V； 3、双极电凝方式 ① 安全的双极电凝模式：最大功率100W，峰值电压600V； ★② 双极具脚踏控制和自动凝血功能。 三、安全措施： 1.输出错误报警。 ★2.电刀笔启动时间过长报警。 3.电极板不能与病人皮肤充分接触报警。 4.自检（包括一切与安全有关的部件） 有异常报警。 四、电源、电压： 1、输入电流：220~240V，50/60HZ 2、高频电压波形：正弦波 3、高频电压额定频率：450KHz 4、设备类型：CF；防震防除颤。 5、保护级别：1级，符合中国标准 6、泄漏电流：符合IEC601，第2-2节 7、负载类型：间歇间隔10秒/30秒，相当于25%占空因数 五、其他 ： 1、.采用隔离式输出 2、各个输出端口独立输出 3、主机采用标准的多功能插口，可与其它品牌耗材互用，提供优惠的电刀附件。 4、在国内主要城市设有厂家维修点。 六、标准配置要求： 1、高频电刀主机1 台。2、一次性手控刀笔5 支。3、一次性成人双极回路极板10 片。4、回路板导线1 条。5、防水脚控开关1 个。6、双极镊子，19.5cm长，1mm尖直径1 把。7、可重复使用双极镊子导线1 条。 | 1台 |  | 3年 |  |